| Erstellt/Überarbeitet: | Normgeprüft: | Freigegeben: |
| --- | --- | --- |
| am: 06.02.2025 | am: | am: |
| von: Pesavento | von: | von: |
| gez. Pesavento |  |  |

Inhaltsverzeichnis

Zweck	3

Mindestsystemanforderungen für PsychoPy	3

Erfüllt mein System die Anforderungen? (nur Windows 10/11)	3

Anzahl an Prozessorkernen ermitteln	3

Unterstützte OpenGL-Version ermitteln	4

Größe der RAM und installierte Windowsversion ermitteln	4

PsychoPy installieren (nur Windows 10/11)	5

Zeitverzögerung zwischen PsychoPy und Monitor bestimmen	6

# Zweck

Die Anleitung wurde erstellt, damit die Benutzer des Testsystems für die Bestimmung der Latenzen visueller Stimuli eines psychophysikalischen Messsystems einen Leitfaden für den Messablauf haben. Dieser Leitfaden soll dem Benutzer die einzelnen Schritte vom Installieren von PsychoPy bis hin zum Starten des Testprogramms anschaulich und verständlich beschreiben.

# Mindestsystemanforderungen für PsychoPy

- zwei Prozessorkerne

- Grafikkarte unterstützt OpenGL

- 8GB RAM

- Windows 7 oder höher / Mac OS X 10.7.5 oder höher / Linux Kernel 2.6 oder höher

# Erfüllt mein System die Anforderungen? (nur Windows 10/11)

## Anzahl an Prozessorkernen ermitteln

| Arbeitsschritt Nr. | Prozessbeschreibung | Prozessbild |
| --- | --- | --- |
| 1 | Win + R drücken, „cmd“ eingeben und auf „OK“ klicken |  |
| 2 | In dem Eingabefenster „wmic cpu get numberofcores“ eingeben und mit der Entertaste bestätigen. Die ausgegebene Zahl entspricht der Anzahl an Prozessorkernen |  |

## Unterstützte OpenGL-Version ermitteln

| Arbeitsschritt Nr. | Prozessbeschreibung | Prozessbild |
| --- | --- | --- |
| 1 | Das Programm „Geräte-Manager“ über die Suchleiste öffnen und unter Grafikkarten die Bezeichnung der Grafikkarte herausfinden. Falls mehrere Grafikkarten angezeigt werden, hier klicken |  |
| 2 | Nachschauen, ob das Modell in dem Bild aufgelistet ist |  |

## Wenn mehrere Grafikkarten aufgelistet werden

| Arbeitsschritt Nr. | Prozessbeschreibung | Prozessbild |
| --- | --- | --- |
| 1 | In den Einstellungen die Grafikeinstellungen öffnen |  |
| 2 | Wenn folgendes Programm (siehe Bild) nicht aufgelistet ist, dann muss dieses über „Desktop-App hinzufügen“ hinzugefügt werden |  |
| 2.1 | Falls „Desktop-App hinzufügen“ ausgewählt wurde, so öffnet sich ein Fenster, wo in der Suchleiste nach „PsychoPy“ gesucht wird Dort den Ordner öffnen, der dem Ordnernamen aus dem Bild ähnelt! |  |
| 2.2 | Im Ordner wird „PsychoPy“ ausgewählt und per „Hinzufügen“ hinzugefügt |  |
| 3 | In den Grafikeinstellungen das Dropdownmenü von Python öffnen und unter „GPU-Einstellung“ die präferierte Grafikkarte auswählen |  |

## Größe der RAM und installierte Windowsversion ermitteln

| Arbeitsschritt Nr. | Prozessbeschreibung | Prozessbild |
| --- | --- | --- |
| 1 | Einstellungen System Info |  |

## PsychoPy installieren (nur Windows 10/11)

https://github.com/psychopy/psychopy/releases/download/2024.2.4/StandalonePsychoPy-2024.2.4-win64-3.10.exe

| Arbeitsschritt Nr. | Prozessbeschreibung | Prozessbild |
| --- | --- | --- |
| 1 | Falls folgendes Fenster erscheint, mit „Ja“ bestätigen |  |
| 2 | Die Lizenzvereinbarung mit „I agree“ bestätigen |  |
| 3 | „Install for anyone using this computer“ auswählen und auf „Next >“ klicken |  |
| 4 | Auf „Next >“ klicken |  |
| 5 | Auf „Install“ klicken |  |

## Zeitverzögerung zwischen PsychoPy und Monitor bestimmen

| Arbeitsschritt Nr. | Prozessbeschreibung | Prozessbild |
| --- | --- | --- |
| 1 | Folgenden Link öffnen: https://github.com/bpesa99/Eyetracker Unter „Code“ die Repository als ZIP-Datei herunterladen |  |
| 2 | Den Explorer öffnen und dort Downloads öffnen |  |
| 3 | Dort „Eyetracker-main.zip“ mit der rechten Maustaste auswählen und auf „Alle extrahieren…“ klicken |  |
| 4 | In dem erscheinenden Fenster auf „Extrahieren“ klicken |  |
| 5 | PsychoPy öffnen und oben rechts auf den Coder klicken |  |
| 6 | In dem neuen Fenster auf den Ordner oben links klicken |  |
| 7 | Den Downloads-Ordner auswählen und den Ordner „Eyetracker-main“ öffnen |  |
| 8 | Dort den Ordner „Eyetracker-main“ öffnen |  |
| 9 | Die Datei „timesByFrames_Monitor.py“ auswählen und auf Öffnen klicken |  |
| 10 | Den Arduino per USB-Kabel an den Laptop/Pc anschließen und die Photodiode an dem Monitor befestigen, wo die Stimuli angezeigt werden Die offene Seite des kleineren Gehäuses kommt an den Monitor! |  |
| 10.1 | Beide Enden des Klettbands so schließen, dass der Sensor so nah wie möglich am Monitor anliegt |  |
| 11 | Das Programm „Geräte-Manager“ öffnen und „Anschlüsse“ auswählen, um die COM-Nummer des Arduinos zu bestimmen Zur Kontrolle kann der Arduino raus- und wieder reingesteckt werden! |  |
| 12 | Im Code von „timesByFrames_Monitor.py“ die Zahl hinter „COM“ anpassen Die Zahl muss mit der Zahl aus Schritt 11 übereinstimmen! |  |
| 13 | Auf „Run“ klicken, um das Programm zu starten Vor dem Start fragt PsychoPy, ob die Änderunegn gespeichert werden sollen, welche mit „Ja“ bestätigt wird! |  |
| 14 | Das am Ende geöffnete Fenster zeigt die Latenzen mit einem Hinweis, wie nutzbar die Werte sind |  |